**ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI**

1. Cihaz fırçasız DC motora sahip olmalıdır.
2. Cihaz dijital LED göstergeye sahip olmalıdır. Sıcaklık ve hız değerleri dijital olarak ayarlanabilmeli ve okunabilmelidir.
3. Cihazın maksimum sıcaklığı en az 280°C olmalıdır.
4. Cihazın sıcaklık kontrolü ± 1°C olmalıdır.
5. Cihaz ölçüleri (GxDxY) en az 150x260x80 mm olmalıdır.
6. Cihazın ısıtıcı tabla yüzeyi seramik kaplı paslanmaz çelik olmalıdır.
7. Cihazın ısıtma kapasitesi en az 515 W olmalıdır.
8. Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra 2 yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir.

**HASSAS TERAZİ**

1. Cihaz tartım hassasiyeti en az 1 mg olmalıdır.
2. Cihaz tartım doğrusallığı en az 0.005 g olmalıdır.
3. Cihaz stabilizasyon süresi en çok 2.5 s olmalıdır.
4. Cihaz AC adaptör ile veya 4 C pil ile çalışabilmelidir.
5. Cihaz RS232, USB veya Ethernet bağlantılarını desteklemelidir.
6. Cihazda değiştirilebilir tartım birimleri özelliği olmalı ve bu birimler g, kg, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, ct ve grain olmalıdır.
7. Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra 2 yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir.